ИНСТРУКЦИЯ № 9/05

по применению средства дезинфицирующего «Трилокс» для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в

лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах,

на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности

по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях

классов чистоты C и D

Москва,  2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 9/05

по применению средства дезинфицирующего «Трилокс» для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D.

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Абрамова И.М., Дьяков В.В.,

Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н. (ФГУН НИИД Роспотребнадзора);

Помогаева Л.С., Кардаш Г.Г. (ООО «МК ВИТА-ПУЛ»);

Афиногенов Г.Е. (ФГУ РНИИТО им. Р.Р.Вредена);

Герасимов В.Н., Голов Е.А. (ФГУП «ГНЦ прикладной микробиологии»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства входят 3 действующих вещества: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, функциональные добавки и краситель.

Срок годности средства – 3 года в плотно закрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,6  1,0; плотность при 200С 1,010 0,005 г/см3.

1.2 Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 0,5-1,0 дм3, полиэтиленовых канистрах 2-20 дм3, полиэтиленовых бочках 100-200 дм3.

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов и других изделий, изготовленных из коррозионностойких сталей, титановых сплавов и цветных металлов (латунь, медь).

Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.

1.3 Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных соединений, при парентеральном введении – к 4 классу мало токсичных веществ; в виде паров при ингаляции малоопасно; оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы не оказывают сенсибилизирующего эффекта, при однократных воздействиях не вызывают местно-раздражающего действия.

В аэрозольной форме (при использовании способа орошения) рабочие растворы вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК  в воздухе рабочей зоны:

N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина – 1 мг/м3 (аэрозоль);

алкилдиметилбензиламмоний хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль);

полигексаметиленгуанидин гидрохлорида – 2 мг/м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено:

– для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях;

– для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в ультразвуковой установке «Кристалл-5» при указанных выше инфекциях;

– для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, кувезов, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, в клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте, а также для обработки поверхностей, пораженных плесенью;

– для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

– для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за  больными, игрушек, уборочного инвентаря, медицинских отходов в очагах чумы, холеры, туляремии;

– для проведения генеральных уборок.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,7 | 7,0 | 993,0 | 70,0 | 9930,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

3. 1 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕНННОЙ С ИХ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ

3.1.1 Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним из различных материалов (металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, пластмасс, стекла).

3.1.2 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, по режимам, указанным в таблицах 4-6.

Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий, имеющих подсохшие и не подсохшие загрязнения, проводят по режимам, указанным в таблице 3.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

- Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004 г).

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой с тщательным  промыванием всех каналов.

Средство сохраняет свои моющие свойства и пригодно для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения после его замораживания и последующего оттаивания.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы согласно методике, изложенной в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г), на наличие щелочных компонентов средства путем постановки фенолфталеиновой пробы в соответствии с «Методическими указаниями по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

3.1.3 Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий ручным способом могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий механизированным способом в установке «Кристалл-5» могут быть использованы многократно в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.1.4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2.

3.1.5 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 3 – 6.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Трилокс»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация (по препарату), % | Время выдержки, мин |  |
| Изделия из металлов, резин, пластмасс, стекла, в том числе хирургические и стоматологические (включая вращающиеся) инструменты | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 15 | Погружение |
| Изделия из металлов, в том числе хирургические и стоматологические (включая вращающиеся) инструменты | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 1,5 | 30 | В ультразвуко-вой установке «Кристалл-5» |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 1,5 2,0 | 30 15 | Погружение |

##### Таблица 3.

##### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Трилокс» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы** обработки изделий с не подсохшими загрязнениями |  |  | Режимы обработки изделий с подсохшими загрязнениями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки, мин | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обра-ботки, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов:  изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (кроме щипцов стоматологических); | 1,0 1,5 2,0 | Не менее 18 | 60 45 15 | 1,0 | Не менее 18 | 75*** 90**** |
|  изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой) | 1,0 1,5 2,0 |  | 60 45 15 | 1,5 |  | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца:  изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой);  изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (кроме щипцов стоматологических) | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |

##### Таблица 3. Продолжение

| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ###### Не нормируется | 5,0 | ###### Не нормируется | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: *  на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их                          дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

**режимы для изделий, имеющих и не имеющих замковые части, каналы или полости;

***     кроме изделий из натурального каучука;

****   для изделий из всех материалов.

Таблица 4.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Трилокс» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,5 2,0 | Не менее 18 | 30 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 |

##### Таблица 4. Продолжение

| Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; - каналы промывают при помощи шприца | То же | То же | 2,0 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание:   *  на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 5.

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Трилокс» ручным способом

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,5 2,0 | Не менее 18 | 30 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 1,0 |

##### Таблица 5. Продолжение

| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: *  на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция  инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и  кандидозах.

Таблица 6.

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов раствором средства «Трилокс» в установке «Кристалл-5»

| Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке инструментов, имеющих и не имеющих замковых частей | 1,5 | Не менее 18 | 30 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется |  | 0,5 |

3.2  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ

3.2.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), медицинских отходов (изделия

медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.), резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.2.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса или          150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции (обработка способом орошения) в помещении следует провести влажную уборку.

При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме расхода 100 мл/м2), в том числе при обработке наружных поверхностей кувезов, используют рабочие растворы средства 0,1% и 0,2% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 30 и 15 мин.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 мин обрабатывают растворами средства: 2,0% концентрации при экспозиции 420 мин, 3,0% концентрации – 300 мин или 5,0% концентрации – 180 мин.

3.2.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения –               300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.2.4 Дезинфекция кувеза

Обработку кувезов и приспособлений к ним следует проводить в отдельном помещении в отсутствии детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений (при всех указанных в               разделе 1 п. 1.2 инфекциях) тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства 1,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. Удалять остаточные количества средства с поверхностей из пластмассы и оргстекла следует путем двукратного протирания стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в стерильной воде, вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками.

После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 минут.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства 1,0% концентрации

на 60 мин. Отмыв приспособлений к кувезам в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода следует проводить путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое с тщательным промыванием всех каналов, затем высушить стерильными салфетками.

Технология обработки кувезов изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение № 7 к приказу                  МЗ СССР № 440 от 20.04.83 г).

3.2.5 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.2.6 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее прополаскивают и высушивают.

3.2.7 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.2.8 Посуду лабораторную, столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

3.2.9 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, изделия медицинского назначения однократного применения и др., погружают в пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками. Технология обработки изделий медицинского назначения однократного применения аналогична технологии обработки изделий многократного применения и подробно изложена в п. 3.1.2. По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

3.2.10 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.2.11 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения пены.

3.2.12 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.2.13 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в таблице 7.

3.2.14 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 12.

3.2.15 Профилактическую дезинфекцию на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D проводят по режимам, представленным в таблице 7.

12

3.1.16 Режимы дезинфекции различных объектов в очагах чумы, холеры, туляремии приведены в таблице 13.

3.2.17 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 7– 13.

Таблица 7.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами  средства «Трилокс» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,1 0,2 | 30 15 | Протирание |
|  | 0,2 0,5 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Протирание |
|  | 0,1 0,2 | 30 15 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,5 | 120 | Орошение |
|  | 0,2 0,5 | 120 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 0,2 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 0,5 1,0 | 90 45 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), не загрязненная кровью, сывороткой крови и др.1 | 0,1 0,2 0,5 | 120 90 45 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,5 2,0 | 120 90 | Погружение |

Таблица 7. Продолжение

| Белье незагрязненное | 0,1 0,2 | 45 30 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 120 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,5 2,0 | 120 90 | Замачивание |
| Игрушки | 0,1 0,2 0,5 | 120 90 45 | Протирание или погружение |
| Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 1,5 2,0 | 120 90 | Погружение |
| Медицинские отходы: изделия медицинского назначения однократного применения | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др.1 | 0,1 0,2 0,5 | 120 90 45 | Протирание или погружение |

Примечание: 1 - при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 8.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Трилокс» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |

14

Таблица 8. Продолжение

| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | 45 15 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,5 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 2,0 2,5 | 120 30 15 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,5 1,0 3,0 | 90 60 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0 2,5 | 120 30 15 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 2,0 2,5 | 120 30 15 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Протирание или погружение |
| Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 1,0 2,0 2,5 | 120 30 15 | Погружение |
| Медицинские отходы: изделия медицинского назначения однократного применения | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Протирание или погружение |

Таблица 9.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами  средства «Трилокс» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,3 | 60 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,3 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,5 1,0 | 120 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 0,3 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 0,5 1,0 | 120 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,5 0,7 1,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 1,5 | 120 60 45 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 1,5 | 120 60 45 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,5 1,0 1,5 | 120 60 45 | Замачивание |
| Игрушки | 0,3 | 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |

Таблица 9. Продолжение

| Игрушки | 0,5 0,7 1,0 | 90 60 30 | Протирание или погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 1,5 | 60 | Погружение |
| Медицинские отходы: изделия медицинского назначения однократного применения | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,3 | 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,5 0,7 1,0 | 90 60 30 | Протирание или погружение |

Таблица 10.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Трилокс» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 | 90 45 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 2,0 | 90 45 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |

Таблица 10. Продолжение

| Белье незагрязненное | 1,0 1,5 | 45 30 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 45 15 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 45 15 | Замачивание |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 | Погружение |
| Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 45 15 | Погружение |
| Медицинские отходы: изделия медицинского назначения однократного применения | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 15 | Погружение |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Резиновые коврики | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 | Протирание или погружение |

Таблица 11.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Трилокс» при вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Аденовирусная инфекция, грипп, парагрипп и др. острые респираторные инфекции |  | Энтеровирусные, ротавирусные гастроэнтериты, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекции, атипичная пневмония, полиомиелит, герпес и др. |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,5 | 60 | - | - | Протирание или орошение |
|  | - | - | 0,7 | 60 | Протирание* |
|  | - | - | 1,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | - | - | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 60 | 0,7 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,0 1,5 | 60 60 | 1,5 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,0 1,5 | 60 60 | 1,5 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 2,0 | 60 30 | 1,5 | 60 | Погружение |

Таблица 11. Продолжение

| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | 0,7 | 30 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | 1,5 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | 1,5 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | - | - | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | - | - | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0** | 60** | - | - | Протирание или погружение |
|  | - | - | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 1,5 | 60 | 1,5 | 60 | Погружение |
| Медицинские отходы: изделия медицинского назначения однократного применения | 1,0 | 60 | 1,0 | 60 | Погружение |
|  | 1,5 | 45 | 1,5 | 45 |  |
|  | 2,0 | 15 | 2,0 | 15 |  |

Примечания:    1. Знак (*) – для поверхностей из дерева, окрашенного масляной краской, необходима двукратная обработка с интервалом 15 мин после первой;

2. Знак (**) – для предметов ухода из резин необходимо использовать раствор 2,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки  30 мин.

Таблица 12.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего «Трилокс» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,1 0,2 | 30 15 | Протирание |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 0,7 | 60 |  |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,1 0,2 | 30 15 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,5 1,0 | 60 30 |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 1,5 2,0 | 90 30 15 |  |

Таблица 13.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Трилокс» при особо опасных инфекциях (чуме, холере, туляремии)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,15 0,25 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,25 0,50 | 120 60 | Орошение |

Таблица 13. Продолжение

| Поверхности в помещениях, загрязненные органическими веществами | 0,50 1,00 | 120 60 | Орошение |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,50 1,00 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,50 | 120 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,50 1,00 | 120 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,00 1,50 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,00 | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металов, стекла, пластмасс, резин | 1,00* 1,00 1,50 | 75 90 60 | Погружение |
| Медицинские отходы | 2,00 | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 0,50 1,00 | 120 60 | Погружение |

Примечание:  знак (*) – использовать раствор средства для изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, кроме резин.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2   Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3 Обработки поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4 При работе способом орошения персоналу необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз – герметичными очками.

4.5  По окончании дезинфекции (способ орошения) в помещении рекомендуется провести влажную уборку. Обработку следует проводить в отсутствии пациентов.

#### 5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2 При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

5.3 При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых емкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду: резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ-60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4 Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 14.

Таблица 14.

Показатели качества дезинфицирующего средства

| № п/п | Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость голубого цвета |
| 2 | Запах | Слабый специфический |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,005 – 1,015 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | 8,6 – 10,6 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензил-аммоний хлорида, % | 3,3 – 4,3 |
| 6 | Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)- додециламина, % | 3,3 – 4,3 |
| 7 | Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % | 6,75 – 8,25 |

7.2 Определение внешнего вида и запаха

7.2.1 Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром   30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

7.2.2 Запах оценивают органолептически.

- 7.3 Определение плотности при 20оС

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4 Определение показателя активности  водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

рН 1% водного раствора средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

### 7.5 Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

- 7.5.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82.

## Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Стандарт-титр кислота соляная 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72; 0,1 н. водный раствор соляной кислоты.

Индикатор бромтимоловый синий по  ТУ 6-09-2086-77; 0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

24

- 7.5.2 Проведение анализа

3,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3  с точностью до 0,0002 г, прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до перехода окраски из синей в зеленовато-желтую.

- 7.5.3 Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина  (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,009985  V    К

Х =                    m                    100,

где  0,009985 – масса  N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора соляной кислоты, г/см3;

V – объем раствора 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование навески испытуемой пробы, см3;

К – поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает  допускаемое расхождение равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ± 3 %  при доверительной вероятности 0,95.

7.6 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

- 7.6.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77.

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; водный раствор с массовой долей 0,1%.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

- 7.6.2 Подготовка к анализу

7.6.2.1 Приготовление 0,004 н. водного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Стандартный 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида 1-водного готовят растворением навески 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

25

7.6.2.2 Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,115 г (в пересчете на 100% основного вещества) додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

- 7.6.3 Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см3 прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3  концентрированной серной кислоты и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

- 7.6.4 Проведение анализа

Навеску средства 1,3 – 1,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,1 г гранулированной гидроокиси калия (1 гранулу) и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее медленно, сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объемами,  титруют раствором анализируемой пробы средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски хлороформного слоя из синей в устойчиво розовую, не переходящую в течение 2-х минут в фиолетовую.

- 7.6.5 Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида  (Х1) в процентах вычисляют по формуле:

X1=0,00141⋅V⋅K⋅100⋅100m⋅V1,

где  0,00141 –  масса алкилдиметилбензиламмоний  хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V  –  объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  –  количество приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1  – объем раствора средства, израсходованный на титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

26

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 3%  при доверительной вероятности 0,95.

7.7 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (основано на методе двухфазного титрования в щелочной среде раствором додецилсульфата натрия в присутствии индикатора бромфенолового синего или бромкрезолового зеленого)

- 7.7.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Индикатор бромкрезоловый зеленый по ТУ 6-09-1415-74 или бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76; 0,1% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

- 7.7.2 Проведение анализа

Навеску средства 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу или мерный цилиндр вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора пробы, прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,1 г (1 гранулу) гранулированной гидроокиси калия, 15 см3 хлороформа и 1 см3 раствора индикатора бромкрезолового зеленого или бромфенолового синего. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформенным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее медленно, сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объемами,  титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе или цилиндре до перехода окраски верхнего слоя из бесцветной в голубую (бромкрезоловый зеленый) или из бледно-голубой  в насыщенно сиреневую (бромфеноловый синий), а нижнего слоя из ярко-синей в бледно-голубую, добавляя в конце титрования 2 г безводного сульфата натрия для лучшего разделения слоев.

- 7.7.3 Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (Х2) в процентах вычисляют по формуле:

X2=0,503⋅0,00141⋅V⋅K⋅100⋅100m⋅V1−X1,

где, 0,00141 –  масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая          1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3    (0,004 н.), г;

27

V – объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), см3;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1– титруемый объем раствора средства, равный 5 см3;

m – масса анализируемой пробы, г;

Х1 – массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида в процентах, определенная по п. 7.6;

0,503 – соотношение молекулярных масс мономерного звена полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и алкилдиметилбензиламмоний  хлорида.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение равное 0,2 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 4%  при доверительной вероятности 0,95.